| BỘ QUỐC PHÒNG BỆNH VIỆN QUÂN Y 175 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |
| --- | --- | --- |
| Số: /QĐ-BV | ###### TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2019 |  |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 03

“Mua sắm Trang thiết bị y tế tim mạch, xét nghiệm, sinh hóa và các chuyên khoa khác” thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị y tế năm 2019

phục vụ khám chữa bệnh  tại Bệnh viện Quân y 175/BQP

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUÂN Y 1/BQP

Căn cứ  Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội;

Căn cứ Thông tư số 88/2017/TT-BQP ngày 17/4/2017 của Bộ Quốc phòng qui định một số nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà thầu trong BQP;

Căn cứ Thông tư số 101/2017/TT-BQP ngày 27/4/2017 của Bộ Quốc phòng qui định phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; lập; thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư trong Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định 3374/QĐ-BQP ngày 09/8/2019 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị y tế năm 2019 phục vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Quân y 175/BQP;

Căn cứ Quyết định 3375/QĐ-BQP ngày 09/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt Dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư trang thiết bị y tế năm 2019 phục vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Quân y 175/BQP;

Quyết định số 2256/QĐ-BV ngày 21/8/2019 của Giám đốc Bệnh viện Quân y 175/BQP về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 3: “Mua sắm Trang thiết bị y tế tim mạch, xét nghiệm, sinh hóa và các chuyên khoa khác” thuộc Dự án: Đầu tư trang thiết bị y tế năm 2019 phục vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Quân y 175/BQP;

Căn cứ Quyết định số 2711/QĐ-BV ngày 07/10/2019 của Giám đốc Bệnh viện Quân y 175/BQP về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng về kỹ thuật thực hiện Gói thầu số 3: “Mua sắm Trang thiết bị y tế tim mạch, xét nghiệm, sinh hóa và các chuyên khoa khác” thuộc Dự án: Đầu tư trang thiết bị y tế năm 2019 phục vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Quân y 175/BQP;

Căn cứ Quyết định số 2846/QĐ-BV ngày 16/10/2019 của Giám đốc Bệnh viện Quân y 175/BQP về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu thực hiện gói thầu số 3 “Mua sắm Trang thiết bị y tế tim mạch, xét nghiệm, sinh hóa và các chuyên khoa khác” thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị y tế năm 2019 phục vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Quân y 175/BQP;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 17/10/2019 giữa Bệnh viện Quân y 175 và nhà thầu Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Khoáng sản về việc thực hiện gói thầu số 3 “Mua sắm Trang thiết bị y tế tim mạch, xét nghiệm, sinh hóa và các chuyên khoa khác”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3: “Mua sắm Trang thiết bị y tế tim mạch, xét nghiệm, sinh hóa và các chuyên khoa khác”  ngày 18/10/2019 của của tổ Thẩm định theo sự phân công nhiệm vụ của Trưởng ban Quản lý dự án,

Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý Dự án số 47/TTr-BQLDA ngày 21/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 03 “Mua sắm Trang thiết bị y tế tim mạch, xét nghiệm, sinh hóa và các chuyên khoa khác” thuộc dự án Đầu tư trang thiết bị y tế năm 2019 phục vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Quân y 175/BQP, với nội dung chính như sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 3 “Mua sắm Trang thiết bị y tế tim mạch, xét nghiệm, sinh hóa và các chuyên khoa khác”

2. Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Khoáng sản

Địa chỉ: Số 35 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

3. Giá trúng thầu: 52.474.556.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi hai tỷ, bốn trăm bảy mươi tư triệu năm trăm năm mươi sáu nghìn đồng)

Giá trúng thầu là giá đã bao gồm: Đầy đủ các chi phí cung cấp và lắp đặt thiết bị tại vị trí lắp đặt theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Biện pháp lắp đặt, chạy thử và thực hiện các thử nghiệm kỹ thuật cần thiết khác theo quy định của pháp luật; Đầy đủ các chi phí bảo hiểm, vận chuyển đến vị trí lắp đặt, các loại thuế và chi phí theo quy định của pháp luật; Các chi phí dịch vụ kỹ thuật kèm theo; Chi phí đào tạo, hướng dẫn sử dụng.

4. Nguồn vốn: Ngân sách Quốc phòng

5. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.

8. Danh mục trúng thầu: Chi tiết tại các Phụ lục 01 và 02 kèm theo

Điều 2. Ban quản lý Dự án, khoa Trang bị, phòng Tài chính phối hợp với nhà thầu trúng thầu - Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Khoáng sản có trách nhiệm hoàn thiện Hợp đồng, thực hiện các công việc theo đúng Hợp đồng ký kết với Bệnh viện, đồng thời tuân thủ đúng các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước và Bộ Quốc phòng;

Hội đồng mua sắm, khoa Trang bị, phòng Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức theo dõi giám sát và bàn giao, xử lý mọi phát sinh theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng mua sắm, Trưởng phòng Tài chính, Chủ nhiệm khoa Trang bị, Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Khoáng sản, và Trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VT, HĐMS, L7b. | GIÁM ĐỐC Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn |
| --- | --- |

Phụ lục 1:

DANH MỤC HÀNG HOÁ VÀ GIÁ CẢ

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BV ngày      tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Bệnh viện Quân y 175)

ĐVT: đồng

| TT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm | Đơn giá (trước thuế) | Thành tiền (trước thuế) (Cột 4x6) | Thuế GTGT | Tổng giá (bao gồm thuế) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Hệ thống máy tim phổi nhân tạo | HT | 01 | Model: Advanced Perfusion System 1 Hãng sản xuất: Terumo (Nhật Bản) Xuất xứ máy chính: Mỹ | 7.516.661.905 | 7.516.661.905 | 375.833.095 | 7.892.495.000 |
| 2 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở | Bộ | 01 | Ký mã hiệu: Theo danh mục kèm theo Hãng sản xuất: Landanger/Delacroix-Chevalier (Pháp) Xuất xứ: Pháp | 2.140.714.286 | 2.140.714.286 | 107.035.714 | 2.247.750.000 |
| 3 | Bộ dụng cụ phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, trong đó: | Bộ | 01 | Ký mã hiệu: Theo danh mục kèm theo Hãng sản xuất: B.Braun/Aesculap (Đức) Xuất xứ: Đức, Ba Lan, Thụy Sĩ, Anh, Mexico, Mỹ, Malaysia, Trung Quốc Và: Hãng sản xuất: Landanger/Delacroix-Chevalier (Pháp) Xuất xứ: Pháp |  |  |  |  |
| 3.1 | Các dụng cụ từ số (01) đến số (47) và từ số (53) đến số (83) liệt kê trong bảng kèm theo | Bộ | 01 | Ký mã hiệu: Theo danh mục kèm theo Hãng sản xuất: B.Braun/Aesculap (Đức) Xuất xứ: Đức, Ba Lan, Thụy Sĩ, Anh, Mexico, Mỹ, Malaysia, Trung Quốc Và: Hãng sản xuất: Landanger/Delacroix-Chevalier (Pháp) Xuất xứ: Pháp | 2.263.225.533 | 2.263.225.533 | 113.161.276 | 2.376.386.809 |
| 3.2 | Các dụng cụ từ số (48) đến số (52) liệt kê trong bảng kèm theo | Bộ | 01 | Ký mã hiệu: Theo danh mục kèm theo Hãng sản xuất: B.Braun/Aesculap (Đức) Xuất xứ: Đức, Ba Lan, Thụy Sĩ, Anh, Mexico, Mỹ, Malaysia, Trung Quốc Và: Hãng sản xuất: Landanger/ Delacroix-Chevalier (Pháp) Xuất xứ: Pháp | 64.916.537 | 64.916.537 | 6.491.654 | 71.408.191 |
| 4 | Máy cưa lắc cầm tay | Cái | 02 | Model: Gold II Accu Autopsie Hãng sản xuất: Hebu Medical (Đức) Xuất xứ máy chính: Đức | 43.790.476 | 87.580.952 | 4.379.048 | 91.960.000 |
| 5 | Khoan cưa xương ức | Cái | 01 | Model: Hall Sternum saw Hãng sản xuất: Conmed (Mỹ) Xuất xứ: Mỹ, Mexico | 333.000.000 | 333.000.000 | 16.650.000 | 349.650.000 |
| 6 | Kính lúp phẫu thuật | Cái | 03 | Model: Eye Mag Pro F Hãng sản xuất: Carl Zeiss Meditec (Đức) Xuất xứ: Đức | 126.363.636 | 379.090.909 | 37.909.091 | 417.000.000 |
| 7 | Hệ thống thăm dò điện sinh lý, trong đó: | HT | 01 | Model: Workmate Claris Hãng sản xuất: St. Jude Medical (Mỹ) Xuất xứ: Mỹ |  |  |  |  |
| 7.1 | Hệ thống máy chính | HT | 01 | Model: Workmate Claris Hãng sản xuất: St. Jude Medical (Mỹ) Xuất xứ: Mỹ | 8.725.009.524 | 8.725.009.524 | 436.250.476 | 9.161.260.000 |
| 7.2 | Thiết bị lưu điện (UPS) | Cái | 01 | Model: C2K-LCD Hãng sản xuất: Santak Xuất xứ: Trung Quốc (Mua trong nước) | 27.272.727 | 27.272.727 | 2.727.273 | 30.000.000 |
| 8 | Hệ thống lập bản đồ điện tim ba chiều, trong đó: | HT | 01 | Model: Ensite Velocity Hãng sản xuất: St. Jude Medical (Mỹ) Xuất xứ: Mỹ |  |  |  |  |
| 8.1 | Hệ thống máy chính | HT | 01 | Model: Ensite Velocity Hãng sản xuất: St. Jude Medical (Mỹ) Xuất xứ: Mỹ | 13.101.800.000 | 13.101.800.000 | 655.090.000 | 13.756.890.000 |
| 8.2 | Thiết bị lưu điện (UPS) | Cái | 01 | Model: C2K-LCD Hãng sản xuất: Santak Xuất xứ: Trung Quốc (Mua trong nước) | 27.272.727 | 27.272.727 | 2.727.273 | 30.000.000 |
| 9 | Máy shock điện | Cái | 01 | Model: TEC-5621 Hãng sản xuất: Nihon Kohden (Nhật Bản) Xuất xứ: Nhật Bản | 256.904.762 | 256.904.762 | 12.845.238 | 269.750.000 |
| 10 | Máy cắt đốt RF | Cái | 01 | Model: Curis Hãng sản xuất: Sutter (Đức) Xuất xứ: Đức | 589.915.238 | 589.915.238 | 29.495.762 | 619.411.000 |
| 11 | Máy thở BiPAP | Cái | 03 | Model: Stellar 150 Hãng sản xuất: Resmed (Úc) Xuất xứ: Úc | 218.857.143 | 656.571.429 | 32.828.571 | 689.400.000 |
| 12 | Giường hồi sức cấp cứu | Cái | 10 | Model: HCB-9433-C2 Hãng sản xuất: Arjohuntleigh (Thụy Điển) Thương hiệu: Acare Xuất xứ: Trung Quốc | 118.928.571 | 1.189.285.714 | 59.464.286 | 1.248.750.000 |
| 13 | Máy x-quang nhũ ảnh kỹ thuật số | Cái | 01 | Model: Mammomat Fusion Hãng sản xuất: Siemens Healthcare (Đức) Xuất xứ: Đức | 6.660.333.333 | 6.660.333.333 | 333.016.667 | 6.993.350.000 |
| 14 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động | Cái | 01 | Model: Cobas 8000 e602 Hãng sản xuất: Roche (Thụy Sĩ) Xuất xứ: Nhật Bản | 4.091.347.619 | 4.091.347.619 | 204.567.381 | 4.295.915.000 |
| 15 | Máy sấy tiêu bản | Cái | 01 | Model: Slimline Hotplate Hãng sản xuất: Thermo Scientific - Nhà máy Nickel Electro (Anh) Xuất xứ: Anh | 108.987.273 | 108.987.273 | 10.898.727 | 119.886.000 |
| 16 | Máy cắt lát vi thể | Cái | 01 | Model: HM325 Hãng sản xuất: Thermo Scientific (Anh) Xuất xứ: Trung Quốc | 366.300.000 | 366.300.000 | 18.315.000 | 384.615.000 |
| 17 | Tủ lạnh âm sâu | Cái | 01 | Model: FDE30086LV Hãng sản xuất: Thermo Scientific (Anh) Xuất xứ: Mỹ | 617.594.545 | 617.594.545 | 61.759.455 | 679.354.000 |
| 18 | Tủ trữ máu | Bộ | 01 | Model: TSX2304BV Hãng sản xuất: Thermo Scientific (Anh) Xuất xứ: Mỹ | 681.204.545 | 681.204.545 | 68.120.455 | 749.325.000 |
| Tổng giá trúng thầu trước thuế GTGT |  |  |  |  |  | 49.884.989.558 |  |  |
| Tổng thuế GTGT |  |  |  |  |  |  | 2.589.566.442 |  |
| Tổng cộng giá trúng thầu của hàng hóa |  |  |  |  |  |  |  | 52.474.556.000 |

Phụ lục 2:

CẤU HÌNH VÀ ĐẶC TÍNH  KỸ THUẬT CHI TIẾT CỦA THIẾT BỊ

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BV ngày      tháng 10 năm 2019 của       Giám đốc Bệnh viện Quân y 175)

1. HỆ THỐNG TIM PHỔI NHÂN TẠO

Model máy chính: Advanced Perfusion System 1 Hãng sản xuất máy chính: Terumo (Nhật Bản) Xuất xứ máy chính: Mỹ

I. Cấu hình kỹ thuật

Máy chính kèm phụ kiện: 01 bộ

Khung giá đỡ hệ thống: 01 cái

Bơm máu dạng trục lăn đầu to: 03 cái

Bơm máu dạng trục lăn đầu nhỏ: 02 cái

Bộ điều khiển và hiển thị trung tâm: 01 cái

Module theo dõi áp lực: 01 cái

Cảm biến theo dõi áp lực: 02 cái

Module theo dõi nhiệt độ: 01 cái

Cảm biến theo dõi nhiệt độ: 02 cái

Module theo dõi mức máu: 01 cái

Cảm biến mức cảnh: 01 cái

Cảm biến mức báo động: 01 cái

Miếng cảm nhận mức máu: 01 hộp

Module theo dõi bọt khí: 01 cái

Cảm biến bọt khí cho dây 1/4 inch: 01 cái

Cảm biến bọt khí cho dây 3/8 inch: 01 cái

Module kẹp tĩnh mạch: 01 cái

Đầu kẹp dây tĩnh mạch: 01 cái

Bộ trộn khí: 01 cái

Dây cung cấp khí nén: 01 bộ

Dây cung cấp khí Oxy: 01 bộ

Bộ phận tay quay một chiều bơm dự phòng khi mất điện: 02 cái

Ắc quy dự phòng tự sạc: 01 cái

Đèn Halogen cho vị trí lắp phổi nhân tạo: 01 cái

Máy trao đổi nhiệt: 01 cái

Mền làm ấm người lớn: 01 cái

Mền làm ấm trẻ em: 01 cái

Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

II. Các tính năng và thông số kỹ thuật chính

1. Khung giá đỡ hệ thống

Bao gồm bệ bơm và các cọc bơm để đặt, gắn giá bơm máu, các giá đỡ cảm biến, bộ trộn khí, phổi nhân tạo và các thành phần khác của hệ thống

Là trung tâm điều hành của hệ thống cung cấp điện cho các máy bơm và tất cả các thiết bị khác của hệ thống, ắc quy trong tự sạc được lắp ở khung giá đỡ, hoạt động được tối thiểu 60 phút khi mất điện

Có bánh xe di chuyển theo 4 hướng

Có nắp đậy bảo vệ các thành phần quan trọng, để tránh va chạm, vỡ, ẩm và dính máu

Có đèn halogen và có kẹp gắn đèn thân mềm dễ dàng trong việc thay đổi vị trí sử dụng

Các module điều khiển lắp vào khung giá máy, tất cả các sự kiện xảy ra đều truyền qua các Module điều khiển đến khung giá máy rồi hiển thị trên màn hình hiển thị và điều khiển trung tâm, các điều khiển từ màn hình điều khiển và hiển thị trung tâm truyền qua khung giá đỡ, các module rồi mới đến các thiết bị khác: Bơm máu, kẹp tĩnh mạch, lựa chọn vị trí đặt bộ phát hiện bọt khí, mức máu, lựa chọn kiểu đáp ứng với báo động...

2. Các bơm máu

Số lượng bơm lăn trục đầu to: 3 cái

Đường kính bơm trục lăn đầu to: 15cm

Lưu lượng: 0 - 10 l/phút.

Số lượng bơm lăn trục đầu nhỏ: 2 cái

Đường kính bơm trục lăn đầu nhỏ: 10 cm

Lưu lượng: 0 - 4 l/phút

Các bơm làm việc độc lập hoặc phối hợp

Có thể tháo lắp, hoán đổi vị trí cho nhau dễ dàng

Sử dụng điện áp 24VDC để đảm bảo an toàn cho người sử dụng

Có bộ dự phòng quay tay bơm khi mất điện

Đầu bơm có thể quay ngang tối thiểu 90 độ để tiết kiệm dây dẫn máu

Có thể điều khiển các chức năng của bơm tại núm điều khiển ngay trên bơm hoặc trên màn hình điều khiển trung tâm

Có bộ phận hiển thị màn hình nhỏ riêng biệt trên mỗi bơm để thông báo tình trạng hoạt động của bơm

Bộ phận kẹp giữ dây dẫn máu có thể kẹp được bất cứ cỡ dây nào trong khoảng đường kính 1/4’’ tới 5/8’’ mà không cần thay bộ phận kẹp

Trong khi bơm đang chạy vẫn có thể điều chỉnh được độ chặt của trục lăn tác động lên dây dẫn máu

Mỗi bơm có thể phản ứng với tình huống báo động theo cách tùy thuộc người sử dụng

Có thể điều khiển bơm 2 chiều tùy chọn

Có các chức năng: Bơm máu theo nhịp mạch, tự động hiệu chỉnh duy trì tốc độ bơm theo ngưỡng đặt trước, chạy chế độ 2 bơm song song hỗ trợ và kết hợp theo nhiều tỉ lệ cỡ dây để bơm dung dịch liệt tim, hiệu chỉnh liều dung dịch liệt tim, điều khiển bơm dung dịch liệt tim theo từng liều nhỏ ngắt quãng theo thời gian và thể tích từ màn hình hiển thị của điều khiển trung tâm

Tay quay bơm máu được sử dụng quay bơm máu khi mất điện và sử dụng hết nguồn điện dự phòng. Quay tay có cấu tạo đặc biệt chỉ quay được 1 chiều để bơm máu, đề phòng tai biến hút ngược gây trào bọt khí vào vòng tuần hoàn

3. Bộ điều khiển và hiển thị trung tâm

Màn hình màu cảm ứng 14 inch có khả năng hiển thị Sơ đồ hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh

Các thông số hoạt động và các phím điều khiển toàn bộ các bộ phận của hệ thống như bơm máu, kẹp tĩnh mạch, các cảm biến (Bọt khí, mức máu, áp lực, nhiệt độ, thời gian)

Các báo động, cảnh báo cho toàn hệ thống

Tối thiểu 2 bộ đếm: Thời gian kẹp động mạch chủ và thời gian chạy máy

Điều khiển các bơm và các module của hệ thống

Cho phép cài đặt trước và lưu vào bộ nhớ các chương trình thông dụng, dễ dàng mở chương trình phù hợp từng bệnh nhân để sử dụng

4. Bộ phận theo dõi áp lực

Có khả năng đo liên tục

Dải hiển thị và điều khiển: -250 đến 900mmHg

5. Bộ phận theo dõi phát hiện bọt khí

Phương pháp theo dõi bằng siêu âm

Cỡ dây 1/4”, phát hiện bọt khí tối thiểu 0.3cc ở lưu lượng tối đa 3 lít/phút

Cỡ dây 3/8”, phát hiện bọt khí tối thiểu 0.5cc ở lưu lượng tối đa 6 lít/phút

6. Bộ phận theo dõi phát hiện mức máu

Kiểu cảm biến (sensor): Bằng siêu âm

Cảm biến báo hiệu mực máu xuống tới mức cần xử lý

Cảm biến báo hiệu mức máu xuống tới mức báo động, bơm sẽ dừng

7. Bộ phận theo dõi nhiệt độ

Đo 2 thông số liên tục

Dãy hiển thị: 0 – 50 độ C

8. Bộ phận kẹp tĩnh mạch điện tử

Kẹp tĩnh mạch điều khiển điện tử phải thiết kế có tay nối dài và có thể quay tối thiểu 360 độ

Được điều khiển từ màn hình điều khiển trung tâm

Điều chỉnh theo tỉ lệ %, có nút đóng nhanh 100%, có nút mở nhanh 100% bằng 1 chạm

9. Bộ trộn khí

Độ sai số: ± 3%

Nồng độ FiO2: 21% đến 100%

Áp suất đường vào: 30 - 70 psi (khoảng rộng hơn, đáp ứng đầy đủ)

Lưu lượng khí ra: Tối thiểu 8 lít/phút

10. Máy trao đổi nhiệt

Dải nhiệt độ làm lạnh nước: 3 – 32 độ C

Dải nhiệt độ làm nóng nước: 25 – 42 độ C

Dải điều khiển: 3 – 42 độ C

Độ sai số điều khiển: ± 0.5 độ C

Thể tích bình chứa nước lạnh: 7.6 L

Thể tích bình chứa nước nóng: 5.7 L

Lưu lượng nước tuần hoàn: 13 lít/phút

Áp lực đầu ra: 12.5 psi

2. Bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở

| Hãng sản xuất: Landanger/Delacroix-Chevalier (Pháp) Xuất xứ: Pháp |  |  |
| --- | --- | --- |
| TT | Tên dụng cụ, số lượng | Ký mã hiệu |
| 1 | Hệ thống banh ngực, dài 190mm, độ mở 190mm: 01 cái | DC31000-90 |
| 2 | Banh ngực tự giữ dài 110mm, độ mở 155mm: 01 cái | DC31300-04 |
| 3 | Banh ngực tự giữ kiểu finochietto - mathey dài 160mm, độ mở 190mm: 01 cái | DC30500-00 |
| 4 | Banh ngực kiểu trufier đọ mở 165mm, kích thước lưỡi 50 x 42mm: 01 cái | B80795 |
| 5 | Banh ngực tự giữ dài 175mm, độ mở 180mm: 01 cái | DC30000-00 |
| 6 | Kéo kiểu mayo thẳng dài 170mm, cán mạ tungsteng: 01 cái | B35044 |
| 7 | Kéo kiểu mayo cong dài 170mm, cán mạ tungsteng: 01 cái | B35045 |
| 8 | Kéo kiểu metzembaun cong, dài 180mm: 02 cái | B86290 |
| 9 | Kéo kiểu metzembaun cong, dài khoảng 230mm: 02 cái | B86300 |
| 10 | Kìm cắt chỉ thép miệng cong, dài 180mm, độ mở 1,7mm: 01 cái | J758200 |
| 11 | Kìm cắt ống thẳng, dài 180mm: 01 cái | B257610 |
| 12 | Kẹp mạch máu không tổn thương kiểu resano, dài 180mm, áp lực kẹp 300gr: 03 cái | DC13010-18 |
| 13 | Nhíp phẫu tích không tổn thương kiểu resano dài 230mm, áp lực kẹp 300gr: 03 cái | DC13010-23 |
| 14 | Nhíp phẫu tích không tổn thương kiểu de bakey dài 200mm, áp lực kẹp 200gr: 02 cái | DC13200-20 |
| 15 | Nhíp phẫu tích không tổn thương kiểu de bakey dài 240mm, mũi 2.8mm áp lực kẹp 200gr: 02 cái | DC13300-24 |
| 16 | Nhíp kiểu Potts - Smith dài 230mm, áp lực kẹp 200gr: 02 cái | DC15100-23 |
| 17 | Nhíp kiểu cushing thẳng, dài 180mm, mũi 1.0mm, áp lực kẹp 200gr: 02 cái | DC14900-18 |
| 18 | Kìm kẹp kim kiểu Mayo-Hegar dài 180mm, răng 0,5mm: 02 cái | DC51170-18 |
| 19 | Kìm kẹp kim kiểu crile wood dài 180mm, răng 0,4mm: 02 cái | DC51160-18 |
| 20 | Kìm kẹp kim kiểu crile wood dài 230mm, răng 0,4mm: 02 cái | DC51160-23 |
| 21 | Kìm kẹp kim kiểu ryder dài 180mm: 01 cái | DC51130-18 |
| 22 | Kìm kẹp kim kiểu torsader dài 180mm: 02 cái | DC51180-18 |
| 23 | Bóc tách kiểu o'shaugnessy dài 180mm, cong 90 độ: 01 cái | B60603 |
| 24 | Bóc tách kiểu o'shaugnessy dài 240mm, cong 90 độ: 01 cái | B60606 |
| 25 | Kẹp mạch máu kiểu de bakey dài 260mm, mũi cong: 01 cái | DC40271-26 |
| 26 | Kẹp săng kiểu doyen dài 180mm: 02 cái | B70070 |
| 27 | Kẹp cầm máu kiểu kelly cong, dài 160mm: 06 cái | B86590 |
| 28 | Kẹp cầm máu kiểu kocher thẳng, dài 160mm: 02 cái | B86580 |
| 29 | Kẹp cầm máu kiểu halstead-mosquito cong, dài 120mm: 16 cái | B86515 |
| 30 | Kẹp cầm máu kiểu leriche cong, dài 180mm: 02 cái | B86555 |
| 31 | Kẹp cầm máu kiểu bengolea cong, dài 210mm: 02 cái | B86560 |
| 32 | Bóc tách kiểu redon dài 140mm: 02 cái | B60535 |
| 33 | Móc mạch máu dài 240mm, đầu 45 độ: 02 cái | DC33120-00 |
| 34 | Móc mạch máu dài 240mm, đầu 90 độ: 03 cái | DC33100-00 |
| 35 | Banh tay kiểu carpentier dài g 240mm, mũi 14mm: 02 cái | DC33000-14 |
| 36 | Banh tay kiểu carpentier dài 240mm, mũi 20mm: 02 cái | DC33000-20 |
| 37 | Banh vén dài 300mm, bản rộng 50mm: 02 cái | DC33600-50 |
| 38 | Banh tổ chức kiểu farabeuf 2 đầu 8x10mm, dài 100mm: 02 cái | B80117 |
| 39 | Banh tổ chức kiểu farabeuf 2 đầu 7x9mm, dài 120mm: 02 cái | B80120 |
| 40 | Kẹp mạch máu không thương tổn kiểu de bakey cong, dài 265mm: 01 cái | DC40280-26 |
| 41 | Kẹp mạch máu không thương tổn kiểu de bakey cong, dài 310mm, 2x3 răng: 01 cái | DC40083-31 |
| 42 | Kẹp mạch máu không thương tổn kiểu de bakey thẳng, dài khoảng 140mm: 01 cái | DC40000-14 |
| 43 | Kẹp mạch máu không thương tổn kiểu de bakey cong, dài 130mm: 01 cái | DC40001-13 |
| 44 | Kẹp mạch máu không thương tổn kiểu de bakey thẳng, dài 170mm: 01 cái | DC40220-17 |
| 45 | Kẹp mạch máu không thương tổn kiểu de bakey cong, dài 160mm: 01 cái | DC40221-16 |
| 46 | Kẹp mạch máu không thương tổn kiểu cooley cong, dài 170mm: 01 cái | DC40691-17 |
| 47 | Kẹp ống kiểu murphy dài 200mm: 08 cái | B95210 |
| 48 | Kẹp ống kiểu murphy dài 200mm, có khóa: 08 cái | B952020 |
| 49 | Kim động mạch: 02 cái | DC71500-00 |
| 50 | Ống hút kiểu mis dài 330mm: 01 cái | DC71337-33 |
| 51 | Cán dao số 3: 01 cái | B12000 |
| 52 | Cán dao số 3L: 02 cái | B11013 |
| 53 | Cán dao số 4: 01 cái | B12001 |
| 54 | Móc chỉ kiểu rumel dài 170mm: 02 cái | DC70600-00 |
| 55 | Móc chỉ kiểu dubost dài 330mm: 02 cái | DC70500-00 |
| 56 | Ống hút kiểu de bakey cong, dài 320mm: 02 cái | DC71330-03 |
| 57 | Chén đựng dung dịch 100cc, kích thước 40 x 80mm: 02 cái | P35050 |
| 58 | Chén đựng dung dịch 250cc, kích thước 50 x 100mm: 04 cái | P35060 |
| 59 | Chén đựng dung dịch 500cc, kích thước 120 x 60mm: 03 cái | P35070 |
| 60 | Chén đựng dung dịch 1000cc, kích thước 160 x 80mm: 01 cái | P35080 |
| 61 | Giá treo dụng cụ: 01 cái | V78130 |
| 62 | Kẹp bông băng dài 200mm, mũi 12mm: 02 cái | B651550 |
| 63 | Dụng cụ nạo mô kiểu Volkmann dài khoảng 240mm, mũi 12mm: 01 cái | J28190 |
| 64 | Hộp đựng dụng cụ có màng lọc kích thước 580 x 280 x 150mm: 01 cái | O506515 |
| 65 | Khay lưới bảo quản dụng cụ kích thước 535x245x100mm: 01 cái | O596010 |
| 66 | Khay lưới bảo quản dụng cụ kích thước 535 x 245 x 50mm: 01 cái | O596050 |
|  | Sai số kích thước ± 0.5 % |  |

3. Bộ dụng cụ phẫu thuật bắc cầu động mạch vành

| Hãng sản xuất: B.Braun - Aesculap (Đức) Xuất xứ: Các nhà máy của B.Braun - Aesculap tại: Đức, Ba Lan, Thụy Sỹ, Mê-xi-cô, Mỹ, Malaysia, Trung Quốc và Hãng sản xuất: Landanger/Delacroix-Chevalier (Pháp) Xuất xứ: Pháp |  |  |
| --- | --- | --- |
| TT | Tên dụng cụ, số lượng | Ký mã hiệu |
| A | Dụng cụ của hãng B.Braun – Aesculap |  |
| 1 | Panh kiểu weitlaner, 3 x 4 răng cùn, độ mở 10,2 cm, chiều dài 16,5 cm, chất liệu thép không gỉ: 02 cái | BV075R |
| 2 | Panh kiểu beckman goiter, răng 3 X 4, dài 16.5cm: 02 cái | BV094R |
| 3 | Kéo kiểu mayo siêu cắt, đánh bóng, thẳng, dài 17,1cm, chất liệu thép không gỉ: 01 cái | BC252R |
| 4 | Kéo kiểu mayo siêu cắt, đánh bóng, cong, dài 17,1cm, chất liệu thép không gỉ: 01 cái | BC253R |
| 5 | Kéo kiểu metzenbaum, rất sắc bén, đánh bóng, cong, một bên hàm răng cưa, dài 17,8cm, chất liệu thép không gỉ: 02 cái | BC271WB |
| 6 | Kéo kiểu metzenbaum siêu cắt, cong, một bên hàm răng cưa, đánh bóng, dài 22,9cm, chất liệu thép không gỉ: 03 cái | BC277WB |
| 7 | Kiềm cắt chỉ thép, dài 18cm: 01 cái | LX159R |
| 8 | Kéo kiểu doyen đầu tù/tù, đánh bóng, thẳng, dài 17.8cm, chất liệu thép không gỉ: 01 cái | BC317R |
| 9 | Kẹp kim kiểu Jacobson tinh xảo, tay cầm phẳng, hàm thẳng, có khóa, dài 18.4cm, chất liệu thép không gỉ: 01 cái | FM563R |
| 10 | Kẹp kim kiểu Jacobson tinh xảo, tay cầm phẳng, được đánh bóng mờ, hàm thẳng, có khóa, dài 21,6cm, chất liệu thép không gỉ: 01 cái | FM565R |
| 11 | Kẹp titan tinh xảo, thẳng, tay cầm tròn, dài 18,4cm, chất liệu titanium: 02 cái | FM327T |
| 12 | Nong mạch máu kiểu Debakey, đầu 0,5mm, dài 19cm: 01 cái | FB160R |
| 13 | Nong mạch máu kiểu DeBAKEY, đầu 1mm, dài 19cm: 01 cái | FB161R |
| 14 | Nong mạch máu Debakey, đầu 2mm, dài 19cm: 01 cái | FB163R |
| 15 | Nong mạch máu kiểu Debakey, đầu 1,5mm, dài 19cm: 01 cái | FB162R |
| 16 | Kéo kiểu Jacobson, tay cầm tròn, hàm mịn, đầu nhọn, gập góc 125 độ, dài 17,8cm, chất liệu thép không gỉ: 01 cái | FM486R |
| 17 | Kéo Jacobson, tay cầm tròn, hàm mịn, đầu nhọn, gập góc 45 độ, dài 17,8cm, chất liệu thép không gỉ: 02 cái | FM483R |
| 18 | Kẹp kim kiểu Jacobson, tinh xảo, tay cầm tròn, chất liệu titan, hàm thẳng, có khóa, dài 18,4cm: 01 cái | FM258T |
| 19 | Kẹp kim kiểu Jacobson, tinh xảo, tay cầm tròn, chất liệu titan, hàm thẳng, có khóa, dài 20,3cm: 01 cái | FM259T |
| 20 | Kẹp kim kiểu Jacobson, tinh xảo, tay cầm tròn, chất liệu titan, hàm thuôn dần về đầu, hàm thẳng, có khóa, dài 21cm: 01 cái | FM239T |
| 21 | Kẹp kim Jacobson, tay cầm tròn, titan, hàm thuôn dần về đầu, hàm thẳng, có khóa, dài 18,4cm: 01 cái | FM238T |
| 22 | Kẹp thẳng, tay cầm tròn, đầu hình dĩa 1mm, dài 18,4cm, chất liệu titan: 01 cái | FM317T |
| 23 | Kẹp tay cầm tròn, cong, đầu rộng 0,8mm, dài 21cm: 01 cái | FM585R |
| 24 | Kẹp Bulldog vi phẩu, răng cưa mịn, hàm dài 1cm, gập góc, dài 5,2cm, chất liệu thép không gỉ: 05 cái | FB363R |
| 25 | Kẹp kiểu Bulldog vi phẩu, răng cưa mịn, hàm dài 1,3cm, thẳng, dài 5,7cm, chất liệu thép không gỉ: 05 cái | FB364R |
| 26 | Kẹp kiểu Resano, hàm không tổn thương, dài 17,8cm, chất liệu thép không gỉ: 03 cái | BD710R |
| 27 | Kẹp kiểu Resano, hàm không tổn thương, dài 22,9cm, chất liệu thép không gỉ: 03 cái | BD712R |
| 28 | Kẹp kiểu Debakey kẹp mạch máu, dài 19,7cm, chất liệu thép không gỉ: 01 cái | FB402R |
| 29 | Kẹp kiểu Debakey titanium, đầu kẹp 2,0mm, dài 19,7 cm: 01 cái | FB388T |
| 30 | Kẹp kiểu Debakey nặng, đầu rộng từ 2,5mm, dài 24,1cm, chất liệu thép không gỉ: 02 cái | FB392T |
| 31 | Kẹp kim kiểu mayo-hegar, mạ tungsten, cán vàng, chất liệu thép không gỉ, dài 20,3cm: 02 cái | BM067R |
| 32 | Kẹp kim kiểu crile - Wood mạ tungsten, cán vàng, hàm thẳng, chất liệu thép không gỉ, dài 18,1cm: 01 cái | BM017R |
| 33 | Kẹp kim kiểu crile-Wood mạ tungsten, cán vàng, hàm thẳng, dài 22,9cm, chất liệu thép không gỉ: 02 cái | BM019R |
| 34 | Kẹp kim kiểu ryder hàm mảnh, mạ tungsten, cán vàng, đánh bóng mờ, hàm trơn, đầu thon, dài 20,3cm: 01 cái | BM046R |
| 35 | Kẹp kiểu Debakey - Semb, hàm cong hoàn toàn, dài 25,6cm, chất liệu thép không gỉ: 01 cái | FB482R |
| 36 | Kẹp kiểu kelly kẹp động mạch, hàm cong, dài 14cm, chất liệu thép không gỉ: 06 cái | BH135R |
| 37 | Kẹp kiểu kocher răng 1 x 2, hàm thẳng, dài 14cm, chất liệu thép không gỉ: 02 cái | BH614R |
| 38 | Kẹp kiểu Halsted - Mosquito hàm cong, dài 12,7cm, chất liệu thép không gỉ: 16 cái | BH111R |
| 39 | Kẹp kiểu Leriche mạch máu, hàm răng cưa, tinh xảo, cong, dài 15,2cm: 02 cái | BH161R |
| 40 | Kẹp kiểu Debakey kẹp động mạch, hàm hơi cong, dài 9,5cm, dài 26,5cm: 01 cái | FB471R |
| 41 | Kẹp động mạch kiểu parsonnet, hàm cong, hàm dài 3,2cm, chiều dài 23,8cm, chất liệu thép không gỉ: 01 cái | FB506R |
| 42 | Ống hút mạch máu chiều dài làm việc 12,7cm, đầu thuôn, nhọn có lỗ 4mm, dài 21cm, chất liệu thép không gỉ: 01 cái | GF860R |
| 43 | Cán dao số 3, được đánh bóng, dài 12,7cm, chất liệu thép không gỉ: 01 cái | BB074R |
| 44 | Cán dao số 3L, được đánh bóng, dài 21,3cm, chất liệu thép không gỉ: 02 cái | BB075R |
| 45 | Ống hút dài, đầu hút kiểu lưới, gập góc, chiều dài làm việc 8,9cm, dài 28cm, chất liệu thép không gỉ: 03 cái | GF824R |
| 46 | Kẹp có cản bảo vệ, ống 2,2cm, dài 20,3cm, chất liệu thép không gỉ: 08 cái | MD654 |
| 47 | Kẹp ống với đường kính lớn nhất 22mm với thành ống dày 2,4 - 3mm, dài 20,3cm: 08 cái | MD454R |
| 48 | Hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật kiểu genesis, kích thước 63,9 x 31,6 x 21,4cm, đáy hộp không đục lỗ: 01 cái | JK442, JP105 |
| 49 | Hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật kiểu genesis, kích thước 30 x 31,4 x 11,4cm, đáy hộp không đục lỗ: 01 cái | JK341, JP125 |
| 50 | Khay lưới đựng dụng cụ có đục lỗ, kích thước 57,2 x 26,9 x 10,7cm, tay cầm tiêu chuẩn: 01 cái | JF224R |
| 51 | Khay lưới xếp chồng đựng dụng cụ có đục lỗ, kích thước 56,5 x 25,9 x 6,1cm, tay cầm tiêu chuẩn: 01 cái | JF223R |
| 52 | Khay lưới đựng dụng cụ có đục lỗ, tay cầm chuẩn, KT 23,5cm x 27cm x 6,2cm: 01 cái | JF112R |
| 53 | Kẹp kiểu Pennington kẹp mô, đầu hình tam giác có răng cưa, dài 20,3cm, chất liệu thép không gỉ: 01 cái | EA037R |
| 54 | Nạo kiểu bruns, tay cầm lục giác, kích thước 22,9cm, chất liệu thép không gỉ: 01 cái | MB880R |
| 55 | Ống hút kiểu Cooley tay cầm tròn, đường kính 9mm, chiều dài làm việc 17,8mm, dài 30,5cm: 01 cái | GF822R |
| B | Dụng cụ của hãng Landanger/Delacroix-Chevalier |  |
| 56 | Banh ngực tự giữ độ mở 205mm, dài 180mm: 01 cái | DC30200-00 |
| 57 | Banh tự giữ kiểu Dubost độ mở 195mm, dài 160mm: 01 cái | DC30400-00 |
| 58 | Kẹp săng kiểu Doyen dài 180mm: 02 cái | B70070 |
| 59 | Kẹp cầm máu kiểu Leriche cong, dài 180mm: 02 cái | B50380 |
| 60 | Bóc tách kiểu O'shaugnessy 90 độ dài 240mm, cong: 01 cái | B60606 |
| 61 | Móc mạch máu dài 240mm, gập góc 45 độ: 02 cái | DC33120-00 |
| 62 | Móc mạch máu dài 240mm, gập góc 90 độ: 03 cái | DC33100-00 |
| 63 | Banh tay kiểu Carpentier dài 140mm, lưỡi banh 14mm: 02 cái | DC33000-14 |
| 64 | Banh tay kiểu Carpentier dài 240mm, lưỡi banh 20mm: 02 cái | DC33000-20 |
| 65 | Banh tổ chức kiểu Farabeuf hai đầu 10x14mm, dài 120mm: 02 cái | B80125 |
| 66 | Kẹp mạch máu không thương tổn kiểu de bakey cong, dài 265mm: 01 cái | DC40280-26 |
| 67 | Kẹp mạch máu không thương tổn kiểu De bakey cong, dài 310mm: 01 cái | DC40083-31 |
| 68 | Kẹp mạch máu không thương tổn kiểu Diethrich, dài 200mm: 01 cái | DC40330-22 |
| 69 | Dùi động mạch đường kính 4mm: 01 cái | DC72300-04 |
| 70 | Dùi động mạch đường kính 4,5mm: 01 cái | DC72301-04 |
| 71 | Kim động mạch: 02 cái | DC71500-00 |
| 72 | Ống hút trong buồng tim dài 330mm: 01 cái | DC71337-33 |
| 73 | Móc chỉ kiểu Rumel dài 240mm: 03 cái | DC70600-00 |
| 74 | Móc chỉ kiểu Dubosr dài 330mm: 02 cái | DC70500-00 |
| 75 | Ống hút kiểu De Bakey dài 320mm: 01 cái | DC71330-03 |
| 76 | Ống hút kiểu Heparin gập góc giữa: 01 cái | V02575 |
| 77 | Đầu ống hút kiểu Luer đường kính 6mm: 02 cái | V028001 |
| 78 | Chén đựng dung dịch 100cc, kích thước 80 x 40mm: 02 cái | P35050 |
| 79 | Chén đựng dung dịch 250cc, kích thước 100 x 50mm: 03 cái | P35060 |
| 80 | Chén đựng dung dịch 500c, kích thước 120 x 60mm: 02 cái | P35070 |
| 81 | Chén đựng dung dịch 1000cc, kích thước 160x80mm: 01 cái | P35080 |
| 82 | Giá treo dụng cụ: 01 cái | V78130 |
| 83 | Bộ kim hút kiểu Heparin đường kính 1.5mm, bộ 3 cái: 02 bộ | DC70400-15 |
|  | Sai số kích thước ± 0.5 % |  |

4. Máy cưa lắc cầm tay

Model: Gold II Accu Autopsie Hãng sản xuất: Hebu Medical (Đức) Xuất xứ máy chính: Đức

I. Cấu hình kỹ thuật

Máy chính: 01 máy

Pin Accu Li-Ion 14,4 V: 01 viên

Bộ sạc nhanh 220 - 240V/110W: 01 bộ

Tuýp dầu bôi trơn: 01 tuýp

Dụng cụ vặn vít đầu hình sao, cán chữ T: 01 cái

Lưỡi cưa hình bán nguyệt đường kính 65mm: 01 cái

Lưỡi cưa chỏm đường kính 70mm: 01 cái

Cờ lê cỡ 11mm: 01 cái

Hướng dẫn sử dụng tiếng anh và tiếng việt: 01 bộ

II. Các tính năng và thông số kỹ thuật chính

Độ dao động: 11.000 - 18.000 chu kỳ/phút

Độ ồn: 65 dB

Lưỡi cưa hình bán nguyệt đường kính 65mm

Lưỡi cưa chỏm đường kính 70mm

Điện thế vào bộ sạc pin: 220 - 240V AC, 50Hz

Tiêu chuẩn an toàn: IP2X

5. Khoan cưa xương ức

Model: Hall Sternum saw Hãng sản xuất: Conmed (Mỹ) Xuất xứ: Mỹ, Mê-xi-cô

I. Cấu hình kỹ thuật

Tay cưa xương ức, sử dụng khí nén: 01 cái

Chụp bảo vệ cưa xương ức ngắn: 01 cái

Chụp bảo vệ cưa xương ức dài: 01 cái

Dây dẫn khí dùng cho tay khoan cưa hơi: 01 cái

Bộ đồng hồ điều chỉnh áp lực khí nén: 01 cái

Lưỡi cưa xương ức dùng với chụp ngắn: 02 cái

Lưỡi cưa xương ức dùng với chụp dài: 02 cái

Hộp hấp tiệt trùng tay cưa và phụ kiện: 01 cái

Hướng dẫn sử dụng tiếng anh và tiếng việt: 01 bộ

II. Các tính năng và thông số kỹ thuật chính

Tay cưa xương ức, sử dụng hơi

Tay cưa được thiết kế để sử dụng trong thủ tục phẫu thuật lồng ngực

Có khóa an toàn tránh vận hành tay khoan ngoài ý muốn

Khớp kết nối nhanh - Được sử dụng để gắn/tháo nhanh chóng ống khí vào tay khoan

Lưỡi cưa có thể lắp theo 2 chiều, xoay lên hoặc xoay xuống

Tốc độ cưa: 0 - 16.000 chu kỳ/phút

Khoảng dao động lưỡi cưa (Stroke): 3,2 mm

Áp lực khí ngỏ vào tối đa: 100 psi (≥ 7 kg/cm2)

Nguồn khí vận hành: Bơm nước, nitơ nén khô

Công suất tiêu thụ: Tối đa: 13,5 cfm

Vật liệu: Thép không gĩ và Nhôm

Động cơ: Tự làm mát, động cơ cánh quạt

Có thể tiệt trùng bằng cách hấp ẩm: Có

Dây dẫn khí dùng cho tay khoan cưa hơi dài 3m

Áp suất vận hành tối đa: 160 psi

Chiều dài dây dẩn: 3 m

Có thể tiệt trùng bằng cách hấp ẩm: Có

Bộ đồng hồ điều chỉnh áp lực hơi

2 đồng hồ hiển thị áp suất khí vào và khí ra

Phạm vi áp suất vận hành: 5 – 200 psi

Kết nối tháo/lắp nhanh chuẩn schrader hoặc tương đương

Hộp hấp tiệt trùng tay cưa và phụ kiện

Sản xuất bởi chình hãng sản xuất tay cưa

Kích thước: 25,5 x 18,0 x 8,4 cm ± 2%

6. Kính lúp phẫu thuật

Model: Eye Mag Pro F Hãng sản xuất: Carl Zeiss Meditec (Đức) Xuất xứ: Đức

I. Cấu hình kỹ thuật

Hệ thống giá đỡ mang tai: 01 bộ

Hộp mềm chứa kính: 01 bộ

Hộp đóng gói vận chuyển: 01 bộ

Hệ thống quang học: 01 bộ

II. Các tính năng và thông số kỹ thuật chính

Tại khoảng cách làm việc 450 mm độ phóng đại 3.3x trường nhìn 100mm

Tại khoảng cách làm việc 400 mm độ phóng đại 4.3x trường nhìn 68mm

Gọng kính titanium

Ống kính có thể lật lên được, thiết kế theo nguyên tắc Keple

7. Hệ thống thăm dò điện sinh lý

Model máy chính: Workmate Claris Hãng sản xuất máy chính: St. Jude Medical (Mỹ) Xuất xứ máy chính: Mỹ

I. Cấu hình kỹ thuật

Hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu điện sinh lý buồng tim - Workmate Claris: Có

Máy kích thích tim 4 kênh - EP4: Có

Máy phát năng lượng sóng cao tần RF – Ampere: Có

Máy bơm dịch làm mát - CoolPoint: Có

Hướng dẫn sử dụng tiếng anh và tiếng việt: Có

II. Các tính năng và thông số kỹ thuật chính

1. Hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu điện sinh lý buồng tim

Cấu hình hệ thống bao gồm

Khuếch đại tín hiệu: 01 bộ

Màn hình LCD tỷ lệ 16:9: 04 cái

Bộ vi xử lý CPU: 01 bộ

Bàn phím, chuột: 01 bộ

Biến áp cách ly: 01 cái

Xe đẩy: 02 cái

Bộ module kết nối, cáp nối và phụ kiện: 01 bộ

Máy in Laser màu: 01 cái

UPS online 2KVA: 01 cái

Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng việt: 01 bộ

Thông tin chung

Độ phân giải tín hiệu: 32 bit

Số kênh điện tim bề mặt (ECG): 12 chuyển đạo

Số kênh điện tim bên trong: 120 kênh

Tổng số kênh điện tim hiển thị được: 448 kênh

Tần số lấy mẫu: 2 khz

Số ngõ kích thích: 4

Khả năng tích hợp với máy kích thích tim: Tương thích với máy kích thích tim EP-4

Kiến trúc mở cho các hệ thống IT: Có

Tương thích với hệ thống tạo lập bản đồ điện tim 3 chiều Ensite Velocity: Có

Chức năng hiển thị toàn bộ phổ tần số của sóng điện tim: Có

Cơ sở dữ liệu dạng truy vấn: Có

Cho phép thích hợp với máy phát năng lượng bằng sóng cao tần RF (kết nối, có khung hiển thị tín hiệu sóng cao tần bằng đồ thị và con số): Có

Bộ lọc tín hiệu

Bộ lọc thông cao: DC, 0.05 ~ 200 Hz

Bộ lọc thông thấp: 10 ~ 500 Hz

Bộ lọc Notch: Có

Cấu hình bộ máy tính xử lý và phụ kiện

Bộ vi xử lý: 4 nhân (Intel Xeon Dual Quad core processor)

Bộ nhớ RAM: 8GB

Dung lượng lưu trữ (ổ đĩa cứng): Hai ổ đĩa cứng SATA, hỗ trợ RAID

Tích hợp ổ đĩa DVD: Có, cho phép ghi đĩa 2 lớp

Màn hình độ phân giải cao: Có bốn màn hình theo tỷ lệ 16:9

Máy in màu: Có

Ngõ vào video: Có 2 ngõ vào tuần tự

Chuột điều khiển: Có

Bàn phím: Loại 104 phím

Giao thức truyền thông: Theo chuẩn Ethernet 100 base - T cách ly

Bộ khuếch đại tín hiệu

Truyền thông với bộ khuếch đại: Chuẩn Ethernet, sử dụng cáp quang

Truyền thông với máy kích: Chuẩn nối tiếp, sử dụng cáp quang

Số ngõ vào từ catheter: 56 hoặc 120 kênh

Nguồn điện sử dụng

Nguồn điện xoay chiều: 220 VAC, 50 Hz

Công suất tiêu thụ: 1.500 W (tối đa)

Các tính năng đặc biệt khác

Có cửa sổ giao diện hiển thị quá trình đốt theo thời gian thực

Công nghệ thu nhận tín hiệu cho phép thu nhận tín hiệu điện tâm đồ chuẩn kỹ thuật số 32 bit

Không giống như các hệ thống khác, hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu điện sinh lý buồng tim ghi tất cả các tín hiệu dưới dạng unipolar không có khoảng trống, cho phép sự linh hoạt hơn trong việc hiển thị điện tâm đồ và nhiều khả năng kết hợp điện tâm đồ

Kết nối với đa dạng các loại máy đốt trên thị trường như: Ampere (St. Jude Medical), Stockert EP Shuttle, Stockert 70, EPT-1000, Maestro 3000, CryoCath LP, HAT 300 Smart

2. Máy kích thích tim 4 kênh

Cấu hình máy bao gồm

01 máy chính

01 màn hình cảm ứng

01 bộ cáp kết nối

01 sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh

Nguồn điện sử dụng

Nguồn điện xoay chiều: 87 - 263 VAC, 50/60 Hz

Công suất tiêu thụ: 55 W

Cấu trúc máy

Màn hình điều khiển

Kích thước màn hình: 15 inch, ma trận điểm

Loại màn hình hiển thị: Cảm ứng

Tính năng kỹ thuật

Số kích thích ngõ ra: 4

Biên độ tín hiệu ngõ ra

Phạm vi thay đổi biên độ: từ 0,1 đến 20 mA

Bước thay đổi: 0,1 mA

Độ rộng xung kích

Phạm vi thay đổi độ rộng xung: từ 0,1 đến 10 ms

Bước thay đổi: 0,1 ms

Chu kỳ kích thích

Xung S1: 100 ms - 30 s

Xung S2 - S7: 50 ms - 10 s

Xung Burst: 10 ms - 1s

Bước thay đổi: 1 ms

Khoảng trễ tuần tự

Phạm vi hiệu chỉnh: 10 - 1000 ms

Số giao thức kích thích được cài đặt sẵn: 9

Số phím giao thức lập trình được: 10

Số tài khoản người dung: 6

Số kích thích phụ: 6 (từ S2 đến S7)

Chức năng tạo nhịp khẩn cấp

Chu kỳ: 1000 ms

Dòng điện cố định: 10mA

Độ rộng xung: 2ms

Số ngõ ra phát xung kích thích: 4 ngõ ra cùng phát xung đồng thời

Nhận cảm (đồng bộ với ECG)

Cơ chế cài đặt nguồn kích: Tự động hoặc bằng tay

Phạm vi nhận cảm tín hiệu: 1 - 500 mV

Khoảng thời gian trơ: 50 - 1000 ms

Các tính năng đặc biệt khác

Tích hợp với hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu điện sinh lý buồng tim thành hệ thống hoàn chỉnh

Giao thức kích thích có thể được điều khiển từ 4 nguồn khác nhau

Màn hình cảm ứng

Bàn phím

Chuột máy tính

Từ hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu điện sinh lý buồng tim Workmate Claris

3. Máy phát năng lượng bằng sóng cao tần

Cấu hình máy bao gồm

01 máy chính

01 bàn đạp điều khiển

01 cáp kết nối

01 sách hướng dẫn sử dụng tiếng anh + bản tiếng việt

Các tính năng đặc biệt

Thiết kế đặc biệt để làm việc cùng với hệ thống lập bản đồ tim 3 chiều

Điều chỉnh giới hạn trên của nhiệt độ để tự động điều biến mức công suất với chế độ TempGuard

Được thiết kế để tương thích với các hệ thống thu nhận tín hiệu phổ biến khác

Tương thích với máy bơm dịch truyền làm mát tạo thành hệ thống hoàn chỉnh, đồng bộ

Tự động giao tiếp 2 chiều ON/OFF với máy bơm dịch truyền làm mát

Nguồn điện sử dụng

Nguồn điện xoay chiều: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Tính năng kỹ thuật

Công suất ngõ ra

Dãy công suất ngõ ra: 1 - 100 W

Bước thay đổi: 1 W

Nhiệt độ

Dãy nhiệt độ hiển thị: 15 - 80 độ C

Bước thay đổi: 1độ C

Điện trở

Dãy điện trở hoạt động: 50 - 300 Ω

Bước thay đổi: 1 Ω

Thời gian cài đặt

Dãy thời gian cài đặt: 1 - 999 giây

Bước thay đổi: 1 giây

Các chế độ điều khiển

Điều khiển theo nhiệt độ

Điều khiển theo công suất

Các chế độ phát năng lượng

Phát độc lập

Phát tuần tự

Phát đồng thời

Chế độ giám sát:

Giám sát nhiệt độ và điện trở theo thời gian thực

4. Máy bơm dịch làm mát

Cấu hình máy bao gồm

01 máy chính

01 bộ cáp kết nối giao tiếp tự động với máy đốt Ampere Generator

01 sách hướng dẫn sử dụng tiếng anh và tiếng việt

Tính năng kỹ thuật

Nguyên lý bơm: Nhu động

Tốc độ bơm

Tốc độ bơm ở mức thấp: 1 - 5 mL/phút, với bước thay đổi 1 mL/phút

Tốc độ bơm ở mức cao: 6 - 40 mL/phút, với bước thay đổi 1 mL/phút

Tốc độ bơm mồi: 60 mL/phút

Độ chính xác của lưu lượng bơm

± 10% (1 - 30 mL/phút) ± 15% (31 - 40 mL/phút)

Áp lực tạo tra trên đường ống tối đa: < 140 psi (tương đương 9.5 atm)

Phát hiện bọt khí

Số sensor phát hiện bọt khí: 2 sensor

Kích thước bọt khí nhỏ nhất có thể phát hiện được: 2 µL

Chế độ cảnh báo

Phát hiện bọt khí

Mất tín hiệu truyền thông với máy đốt cao tần

Cửa mở

Không kết nối sensor đo áp lực

Tắt nghẽn trên đường truyền

Thông số hiển thị

Tốc độ đang truyền

Giá trị tổng thể tích đã truyền

8. Hệ thống lập bản đồ điện tim 3 chiều

Model: Ensite Velocity Hãng sản xuất máy chính: St. Jude Medical (Mỹ) Xuất xứ máy chính: Mỹ

I. Cấu hình kỹ thuật

Bộ xử lý trung tâm: 01 bộ

Bộ khuyếch đại tín hiệu: 01 bộ

Xe đẩy cho bộ xử lý trung tâm: 01 cái

Xe đẩy cho bộ khuyếch đại tín hiệu: 01 cái

Bộ biến áp cách ly: 01 bộ

Màn hình LCD: 02 cái

Bộ cáp kết nối chuẩn: 01 bộ

UPS Online: 01 bộ

Sách hướng dẫn bằng tiếng anh và tiếng việt: 01 bộ

II. Các tính năng và thông số kỹ thuật chính

Nguồn điện sử dụng

Nguồn điện xoay chiều: 100; 110/120; 220/240 VAC

Tần số nguồn điện: 50/ 60 Hz

Công suất tiêu thụ

Công suất bộ DWS (Bộ xử lý trung tâm): 450W (Tối đa)

Công suất bộ Amplifier (khuếch đại tín hiệu): 400W (Tối đa)

Tín hiệu ngõ vào từ bệnh nhân

Điện tâm đồ bề mặt: 12 chuyển đạo

Có kết nối catheter

Có kết nối điện cực Ensite NavX

Có kết nối với hệ thống thăm dò điện sinh lý

Tín hiệu ngõ vào từ các thiết bị khác

Có kết nối với máy đốt điện sinh lý

Bộ khuếch đại tín hiệu

Tần số lấy mẫu: 2 kHz

Độ phân giải: 24 bits

Độ chính xác độ lợi ngõ vào: ± 2%

Độ lệch tín hiệu ngõ vào DC: ± 1500 mV

Độ chính xác ngõ vào

- Độ chính xác tuyệt đối: 10%

- Độ chính xác kênh-kênh: 5%

Tín hiệu EnGuide: 8.138 kHz

Tiêu chuẩn an toàn: Đạt tiêu chuẩn IEC 60601-1 hoặc tương đương

Khử rung dự phòng: Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60601-2-27 loại CF, loại BF ứng dụng khử rung đã được kiểm chứng

Tiêu chuẩn chống nước: Chuẩn IPX0

Cấu hình máy tính

CPU: 2 nhân, 4 lõi

Dung lượng ổ đĩa cứng: 1TB

Dung lượng bộ nhớ: 4 GB

Card đồ họa: nVidia Quadro FX

Ổ đĩa quang DVD/CD: Có

Hệ điều hành: Linux

Phần mềm mapping: St. Jude Medical Proprietary Software có bản quyền dài hạn

9. Máy shock điện

Model: TEC-5621 Hãng sản xuất: Nihon Kohden (Nhật Bản) Xuất xứ: Nhật Bản

I. Cấu hình kỹ thuật

01 Máy chính với màn hình và máy ghi, dây nguồn, bản sốc người lớn và trẻ em tích hợp chung

01 Cáp điện tim

01 Dây điện tim 3 chuyển đạo

01 Xấp giấy ghi

01 Pin sạc

01 Tube gel bôi da đánh sốc

01 Sách hướng dẫn sử dụng + 01 tài liệu hướng dẫn bảo trì

II. Các tính năng và thông số kỹ thuật chính

Sốc điện

Kiểu đánh sốc: Bằng tay, đồng bộ, tự động (AED)

Năng lượng đầu ra: 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 270J

Thời gian nạp

Sử dụng điện: Nạp 270J trong 5s, nạp 200J trong 4s

Sử dụng pin: Nạp 270J trong 5s, nạp 200J trong 4s

Chế độ AED

Người lớn: 150J lần đầu, 200J lần hai, 200J lần ba

Trẻ em: 50J lần đầu, 70J lần hai, 70J lần ba

Dạng sóng đầu ra: Lưỡng pha

Hiển thị năng lượng nạp: Hiển thị giá trị năng lượng nạp trên màn hình

Kích thước bản đánh sốc: Bản sốc người lớn: 88,5 x 60 mm, trẻ em: 32,5 x 63 mm

Chiều dài cáp đánh sốc: 2,0m

Đèn báo độ tiếp xúc bản sốc - da: Cho biết độ tiếp xúc bản sốc và thành ngực ở 3 mức độ

Màu xanh: 0 - 100

Màu vàng: 101- 200

Màu đỏ: > 201

Màn hình monitor

Màn hình LCD, màu: 6,5 inch

Tốc độ quét: 25 hoặc 50 mm/s ( ECG, SpO2), 6,25 hoặc 12,5 mm/s ( CO2)

Hiển thị tham số: Nhịp tim, SpO2, mạch, EtCO2, RR

Cài đặt báo động

Giới hạn nhịp tim/ mạch: (số gia 1 bpm/ bước)

Giới hạn trên: 35 - 300 bpm, off

Giới hạn dưới: 30 - 295bpm, off

Giới hạn SpO2: ( số gia 1% / bước)

Giới hạn trên: 51 - 100%. off

Giới hạn dưới: 50 - 99%, off

Điện tâm đồ ECG

Độ nhạy x 1/4, 1/2, 1, 2, 4

Đáp ứng tần số

Lấy tín hiệu qua cáp ECG: 0.05 - 150 Hz (-3dB)

Lấy tín hiệu qua bản sốc: 0.5 - 20 Hz (-3dB)

Lấy tín hiệu thiết bị ngoài: (AUX)0.05 - 150 Hz (- 3 dB)

Thời gian phục hồi đường nền

3s sau khi đánh sốc với mức năng lượng 270J

CMRR: 100dB hoặc lớn hơn khi sử dụng lọc nhiễu AC

Lọc nhiễu AC: ON (-20 dB hoặc nhỏ hơn), OFF

Loại bỏ xung tạo nhịp: Hai chế độ ON/OFF

Tầm theo dõi nhịp tim: 15 - 300 bpm ở chế độ đánh sốc và theo dõi

15 - 220 bpm ở chế độ tạo nhịp

Máy ghi nhiệt

Tốc độ ghi: 25, 50 mm/s

Chế độ ghi

Ghi bằng tay: Ghi các dạng sóng thời gian trễ / thời gian thực, ghi báo cáo

Ghi dữ liệu sau khi đánh sốc, báo động

Pin: Pin NiMH

Thời gian nạp pin: 3 giờ

Điện áp pin: 12V

Khả năng pin

Với pin nạp đầy và ở nhiệt độ môi trường 20 độ C

100 lần đánh sốc ở 270J

180 phút theo dõi monitoring liên tục

120 phút tạo nhịp ở chế chế độ tao nhịp

10. Máy cắt đốt RF

Model: Curis Hãng sản xuất: Sutter (Đức) Xuất xứ: Đức

I. Cấu hình kỹ thuật

Máy chính và các phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo

Bao gồm

Máy cắt đốt tần số radio Curis: 01 cái

Bàn đạp 2 pedal: 01 cái

Tay dao 2 nút bấm: 01 cái

Điện cực hình kiếm: 01 cái

Kẹp lưỡng cực cắt amidal, có kênh hút: 01 cái

Dây nối dụng cụ lưỡng cực cho kẹp cắt amidal: 01 cái

Dây nối dụng cụ lưỡng cực: 01 cái

Điện cực lưỡng cực đốt giảm thể tích dùng cho cuốn mũi: 01 cái

Điện cực lưỡng cực đốt giảm thể tích dùng cho khẩu cái mềm: 01 cái

Kẹp lưỡng cực không dính, dài 23cm, tip 0.7mm, cán kiểu bayonet: 01 cái

Dây nối điện cực dán trung tính: 01 cái

Hộp tấm điện cực trung tính: 01 hộp

Kẹp lưỡng cực phẫu thuật xoang: 01 cái

Điện cực kim, thẳng dài 236mm, Φ0,3mm: 01 cái

Điện cực kim, cong xuống 45 độ, dài 233mm, Φ0,3mm: 01 cái

Điện cực kim, cong xuống 90 độ, dài 228mm, Φ0,3mm: 01 cái

Điện cực kim, thẳng dài 109mm, Φ0,3mm: 01 cái

Điện cực hình cầu dài 142mm, Φ4mm: 01 cái

Sách hướng dẫn bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

II. Các tính năng và thông số kỹ thuật chính

1. Đặc điểm chung

Máy có 4 chế độ làm việc đơn cực + 2 chế độ cắt đơn cực: CUT 1, CUT 2 + 2 chế độ đốt đơn cực: CONTACT, SOFTSPRAY

Máy có 6 chế độ làm việc lưỡng cực + 3 chế độ cắt lưỡng cực: BICUT 1, BICUT 2, EXCISE + 3 chế độ đốt lưỡng cực: MACRO, PRECISE, RaVoR

Tính năng AutoRF: Là tính năng kiểm soát đặc biệt của máy CURIS®. Máy phản hồi trở kháng mô trong tất cả các chế độ và tự động kiểm soát, điểu chỉnh công suất ngõ ra dựa theo điện trở của mô. AutoRF sẽ đáp ứng công suất ngõ ra (tự động ngắt hoặc đưa ra công suất tối đa) với mục đích đảm bảo kết quả phẫu thuật tốt nhất trong lúc cắt đốt.

Máy Curis có thể cài đặt được 4 chương trình (P1 đến P4). Sau khi cài đặt các thông số về chế độ, công suất và tính năng đặc biệt. Nhấn giữ nút lưu chương trình (P1 đến P4) cho đến khi nghe có âm thanh phản hồi là chương trình đã lưu

Tính năng P3: Có tính năng truyền năng lượng thành 50 xung nhỏ/giây, có thời gian nghỉ giữa các lần hấp thụ để mô có thể phân tán năng lượng, giảm thiểu tổn thương nhiệt và tăng mức độ chính xác

Tính năng AUDIO-FEEDBACK: Tăng tính an toàn trong quá trình phẫu thuật. Trong suốt quá trình cắt hay đốt, sẽ có một âm thanh báo hiệu cho thấy mức độ trở kháng của mô. Trở kháng mô càng cao, chứng tỏ mô càng bị khô thì cường độ âm thanh báo càng lớn, giúp phẫu thuật viên điều chỉnh cho phù hợp.

Tính năng TIMER: Tính năng đặc biệt này cho phép cài đặt trước thời gian hoạt động tối đa công suất RF. Sau khi hết thời gian này, máy RF sẽ tự động tắt dụng cụ. Điều chỉnh thời gian cài đặt trước này với núm xoay. Có màn hình sẽ hiển thị thời gian còn lại. Thời gian bắt đầu được đếm khi dòng điện RF được kích hoạt và kết thúc khi dụng cụ ngừng hoạt động. Thời gian có thể cài đặt trước từ 0.2 đến 60 giây.

Tính năng AUTO START: Công suất ngõ ra RF sẽ tự động kích hoạt khi điện cực tiếp xúc với mô. Tính năng này được kích hoạt với thời gian trễ cho phép từ 0.0 đến 5 giây, có thể điều chỉnh thời gian trễ này bằng cách quay núm xoay

Tính năng AUTO STOP: Chức năng tự động dừng trong chế độ đốt lưỡng cực: Máy tự động kiểm soát trở kháng của mô và ngắt công suất trước khi mô bị hoại tử.

Máy được trang bị 2 chip vi xử lí (micoprocessors) để tính toán

Tín hiệu được dẫn truyền bằng sợi quang với tốc độ cao và hạn chế suy giảm chất lượng

Máy thuộc Type CF: dùng được cho bệnh nhân có máy tạo nhịp, máy khử rung

Chế độ đốt RaVoR: Mode lưỡng cực dùng để giảm thể tích bằng tần số Radio dưới niêm mạc

2. Thông số kỹ thuật

Công suất làm việc

Chế độ cắt CUT 1: Công suất cắt cực đại 100W

Chế độ đốt cầm máu MACRO: Công suất đốt cực đại 100W

Sử dụng tần số Radio 4MHz ở tất cả các chế độ cắt đốt đơn cực, lưỡng cực

Thông số chế độ đơn cực

Chế độ Cắt (1)

Cắt trơn mịn, vết thương không bị đóng vảy Công suất cắt tối đa 100W, tần số làm việc 4 MHz

Chế độ Cắt (2)

Sử dụng vừa cắt vừa cầm máu ở vùng xung quanh đầu điện cực Công suất cắt tối đa: 80W, tần số làm việc 4 MHz

Chế độ Đốt (1)

Cầm máu tiếp xúc Công suất cắt tối đa: 80W, tần số làm việc 4 MHz

Chế độ Đốt (2)

Cầm máu dạng phun tia lửa điện Công suất đốt tối đa: 60W, tần số làm việc 4 MHz

Thông số chế độ lưỡng cực

Chế độ cắt (1)

Sử dụng cắt trơn mịn, vết thương không bị đóng vảy. Công suất cắt tối đa: 80W, tần số làm việc 4 MHz

Chế độ cắt (2)

Sử dụng vừa cắt vừa cầm máu ở vùng xung quanh đầu điện cực. Công suất cắt tối đa: 80W, tần số làm việc 4 MHz

Chế độ Cắt (3)

Sử dụng cho kẹp đốt lưỡng cực dạng vòng Công suất cắt tối đa: 80W, tần số làm việc 4 MHz

Chế độ Đốt (1)

Cầm máu lưỡng cực. Đốt các điểm nhỏ Công suất đốt tối đa 100W, tần số làm việc 4 MHz

Chế độ Đốt (2)

Cầm máu lưỡng cực. Đốt các điểm giữa đầu tip quanh điện cực Công suất đốt tối đa: 50W, tần số làm việc 4 MHz

Chế độ Đốt (3)

Đốt lưỡng cực dùng để giảm thể tích bằng tần số Radio, điều trị ngáy Công suất đốt tối đa: 40W, tần số làm việc 4 MHz

11. Máy thở BiPAP

Model: Stellar 150 Hãng sản xuất: Resmed (Úc) Xuất xứ: Úc

I. Cấu hình kỹ thuật

Máy chính và các phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ

Bao gồm

Máy chính: 01 cái

Dây thở 1 nhánh người lớn, dùng nhiều lần: 01 bộ

Mặt nạ thở mũi miệng, người lớn, dùng nhiều lần: 01 cái

Dây thở 1 nhánh Trẻ em, dùng nhiều lần: 01 bộ

Mặt nạ thở mũi miệng, trẻ em, dùng nhiều lần: 01 cái

Bộ lọc vi khuẩn đầu vào dùng 1 lần: 05 cái

Bộ làm ẩm: 01 cái

Dây nguồn AC: 01 bộ

Túi đựng máy: 01 cái

Sách HDSD tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ

II. Các tính năng và thông số kỹ thuật chính

1. Đặc điểm chung

Hỗ trợ các loại bệnh nhân: Trẻ em, người lớn

Hỗ trợ thông khí: Xâm nhập, không xâm nhập

Ứng dụng cho các bệnh lý: - Triệu chứng thở chậm do béo phì (OHS) - Bệnh phổi hạn chế (Restrictive) - Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD)

Nguồn oxy cung cấp: Áp lực thấp, tốc độ dòng đến 30 lít/phút, hoặc tại áp lực tối đa 50 mbar

Hiển thị: Màn hình LCD đa sắc

Giá trị hiển thị: Rò khí, Tần số thở, Thời gian thở vào, Thể tích khí trao đổi (Vt), Thông khí phút, Tỉ lệ I/E, SpO2, FiO2, Nhịp tim, Áp lực (số, dạng cột và sóng đồ thị), Dòng khí (dạng số và sóng đồ thị)

Tín hiệu cảnh báo: Đèn, âm thanh và tin nhắn

Tính năng Learn Circuit tính toán được tính toán trở kháng của dây thở, để bù áp lực sao cho chính xác nhất

Tính năng Vsync giúp bù rò rỉ tự động

Tính năng MaskFit đảm bảo độ kín của mặt nạ, tránh việc rò khí không mong muốn

Tính năng Pathology đưa ra các thông số tham khảo của một số bệnh lý đặc biệt, giúp bác sĩ lựa chọn liệu pháp điều trị nhanh chóng

Tính năng Multi Program cài đặt được 2 chương trình thở khác nhau

Tính năng Confirm Stop đáp ứng được

2. Thông số kỹ thuật

Các chế độ thở

CPAP (Áp lực dương liên tục)

S (Thở tự nhiên)

S/T (Thở tự nhiên có tần số thở dự phòng)

T (Thở theo chu kỳ)

PAC (Hỗ trợ kiểm soát áp lực)

Áp lực phân phối

IPAP: 2 - 40cmH2O

PS: 0 - 38 cmH2O

EPAP/PEEP: 2 - 25 cmH2O

CPAP: 4 - 20 cmH2O

Thời gian thở vào

Ti Max: 0.1 - 4 giây

Ti Min: 0.1 - Ti Max

Tần số thở: 0 - 60 nhịp/phút

Rise time (thời gian đạt áp lực đỉnh thở vào): Min, 150 - 900 miligiay

Trigger dòng thở vào: 5 mức nhạy

Trigger thở ra: 5 mức nhạy

Các cảnh báo

Các cảnh báo điều chỉnh được: rò khí cao, thông khí phút thấp, áp lực cao/thấp, tần số thở cao/thấp, ngưng thở, FiO2 cao/thấp, SpO2 thấp, mặt nạ không có lỗ thoát khí

Cảnh báo cố định: hở mạch thở, quá áp, tắc/nghẽn dây thở, hết pin

Pin trong máy: Lithium-Ion hoặc tương đương, vận hành 120 phút

12. Giường hồi sức cấp cứu

Model: HCB-9433-C2 Hãng sản xuất: ArjoHuntleigh (Thụy Điển) Thương hiệu: Acare Xuất xứ: Trung Quốc

I. Cấu hình kỹ thuật

Giường cấp cứu + 02 bộ điều khiển:01bộ gắn trên thân và 01 bộ điều khiển gắn trên đầu giường: 01 cái

Đệm giường: 01 cái

Cọc màn - Giá truyền huyết thanh: 01 bộ

Ắc quy: 01 bộ

Tài liệu hướng đãn sử dụng tiếng anh và tiếng Việt: 01 bộ

II. Các tính năng và thông số kỹ thuật chính

Các chức năng của giường được điều khiển hoàn toàn bằng điện

Chức năng giúp điều chỉnh tư thế cho bệnh nhân dễ dàng và an toàn: Có

Tấm mặt giường bằng vật liệu thép sơn phủ tĩnh điện thuận tiện cho việc kiểm soát chống nhiễm khuẩn: Có

Thành giường được thiết kế bằng các tấm nhựa đúc liền khối đảm bảo thẩm mỹ và an toàn: Có

Có chỉ thị góc nghiêng: Có

Bộ điều khiển giường được tích hợp trên thành giường và ở phía cuối giường: Có

Hệ thống phanh trung tâm: Có

Móc treo túi nước thải được bố trí 2 bên giường: Có

Có 4 vị trí cắm cọc truyền dịch: Có

Đệm góc chống va đập được bố trí ở 4 góc giường: Có

Kích thước tổng thể: (Dài x rộng) 2240 x 1000 mm

Chiều cao giường điều chỉnh được: từ 450 – 750 mm

Góc nâng lưng: 65o ± 5o

Góc nâng khớp gối: 350 ± 5o

Góc nghiêng giường (dốc đầu và dốc chân): ± 14o

Kích thước đệm: (1950 x 900 mm)

Trọng lượng tải vận hành an toàn: 170 kg

Khoảng sáng gầm giường: 200mm

Điện áp: 220V, 50Hz

13. Máy x-quang nhũ ảnh kỹ thuật số

Model: Mammomat Fusion Hãng sản xuất: Siemens Healthineers (Đức) Xuất xứ máy chính: Đức

I. Cấu hình kỹ thuật

Máy chính + Phụ kiện tiêu chuẩn: Hệ thống MAMMOMAT Fusion + Phụ kiện chuẩn

Giá chụp đứng: 01 cái

Tủ điện cao tần, bàn điều khiển và tấm chắn tia tích hợp: 01 bộ

Bóng X-quang và đầu thu kỹ thuật số: 01 bộ

Bàn đạp chân phát tia: 01 cái

Trạm thu nhận và xử lý hình ảnh: 01 trạm

Bàn làm việc + ghế bác sỹ: 01 bộ

Máy in đen trắng trả kết quả bệnh nhân: 01 cái

Màn hình: 01 cái

Bàn phím + chuột: 01 bộ

Tấm nén ( 01 tấm to, 01 tấm nhỏ): 01 bộ

Tấm nén nách: 01 Tấm

Tấm nén khu trú: 01 Tấm

Bàn chụp: 01 cái

Giá treo tấm nén: 01 giá

Áo chì: 01 cái

Máy in phim khô: 01 cái Model: Drypix 6000 Hãng sản xuất: Fujifilm Xuất xứ: Mua trong nước

Phim chụp thử máy: 01 hộp (100 phim 25 x 30)

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh và tiếng Việt: 01 bộ

II. Các tính năng và thông số kỹ thuật chính

Là hệ chụp X-quang nhũ ảnh kỹ thuật số cho phép tầm soát, chẩn đoán cho bệnh nhân ở cả tư thế đứng, ngồi hoặc nằm

Hệ thống bao gồm đầu thu phẳng, thân máy với tủ điện cao tần vi xử lý tích hợp, buồng bóng X-quang với bóng anode quay (tungsten), và điều khiển chụp tự động AEC

Bộ điều khiển cố định, tủ điện và tấm chắn tia được tích hợp thành một khối

Có thể nén tự động với mô tơ và nén bằng tay

Hệ thống sử dụng trạm làm việc chuyên dụng cho việc thu nhận và xử lý hình ảnh

Có phần mềm nén tối ưu tự động với hiển thị đèn báo ngừng nén khi lực nén đã đạt ngưỡng tối ưu dựa trên từng đặc điểm vú riêng biệt, giúp giảm tối đa sự khó chịu cho bệnh nhân trong khi vẫn đảm bảo cung cấp chất lượng hình ảnh tốt nhất cho chẩn đoán lâm sàng

Có phần mềm giúp tối ưu hóa liều chụp và các chương trình chụp tự động với các thông số chụp tối ưu được cài đặt sẵn nhằm giảm liều cho cả bệnh nhân lẫn người vận hành

Có phần mềm xử lý hình ảnh chuyên dụng đặc biệt cho hình X - Quang nhũ ảnh

Có chế độ kiểm soát chụp tự động (AEC)

Cánh tay xoay của hệ thống xoay đồng tâm bằng động cơ nhằm giữ cho bàn chụp luôn ở vị trí trung tâm, giúp kỹ thuật viên không phải điều chỉnh lại độ cao của bàn chụp khi thực hiện việc chụp ở các hướng chụp khác nhau hay tại bất kỳ góc chụp nào

Cài đặt trước các hướng chụp và cánh tay mang bóng tự động di chuyển đến các hướng chụp đã cài đặt trước với một lần chạm vào nút điều khiển

In phim thông qua máy in phim khô chuẩn DICOM

Có thể nhập dữ liệu bệnh nhân hoặc ca thăm khám từ hệ thống quản lý bệnh nhân (RIS/HIS)

Tính năng kỹ thuật chi tiết

Tủ điện

Tủ điện cao tần điều khiển bằng vi xử lý 20 kHz

Công suất: 5 kW

Điện áp chụp 23 kV tới 35 kV, có thể điều chỉnh từng bước 1kV

Khoảng mAs: 2 mAs tới 630 mAs

Thời gian chụp: 10 ms tới 4s (tiêu điểm lớn), 60 ms tới 6s (tiêu điểm nhỏ)

Bóng X quang

Kích thước tiêu điểm: Tiêu điểm: Mo: 0,1 / 0.3 Tiêu điểm W: 0,15/0.3

Điện thế danh định: 40 kV

Dung lượng nhiệt toàn bóng: 2 430 000 HU

Dung lượng anode: 162 000 HU

Góc quang anode: 20o

Giá chụp X-quang đứng

Điều chỉnh độ cao: Bằng động cơ, cụ thể trong khoảngtừ 69 cm đến 150 cm

Khoảng nghiêng: +180°/ -180° bằng động cơ

Sự quay tròn của cánh tay mang bóng: Điều chỉnh bằng động cơ, đồng tâm, có thể cài đặt trước các góc nghiêng.

Khoảng cách nguồn – hình ảnh (SID): 65 cm

Lực nén: 3 kg đến 20 kg bằng động cơ hoặc bằng tay

Grid động (bucky): Tỷ lệ 5:1, ≥31 dòng/cm

Hệ số chụp phóng đại: 1.5

Tấm chắn tia: Kính chì; tương đương 0.5 mm Pb

Đầu thu phẳng

Chất liệu đầu thu Silic không kết tinh (a-Se) – Cesium iodide scintillator với Công nghệ Amorphous silicon

Kích thước đầu thu Diện tích 23 x 30 cm

Kích thước Pixel 83µm

Ma trận hình 2790 x 3580 pixels

Các định dạng chụp Chụp tổng quát: 23 x 30 cm Chụp chi tiết: 9 x 9 cm

Hệ thống thu hình

Phần cứng PC Intel Quad Core, 3.6 GHz, 8 GB Ram, ổ cứng 500 GB, ổ ghi đọc CD/DVD. Sử dụng Card màn hình chuyên cho hiển thị hình ảnh X-quang nhũ ảnh Hệ điều hành Windows 7 trở về sau

Chế độ chụp số hóa Ma trận 3328 x 4048/14bit

Ổ cứng 50.000 hình

- Các chức năng xử lý hình Sử dụng phần mềm chuyên dụng cho nhũ ảnh: chỉnh độ tương phản, sáng tối, độ tăng bờ, cửa sổ, phóng đại, chia hình, đảo thang xám, đo góc, điều chỉnh chuyển động, giảm nhiễu. - Đánh dấu, ghi chú, bình luận

Lựa chọn chế độ chụp có các chương trình chụp lựa chọn theo người sử dụng với cài đặt trước các thông số

Quản lý bệnh nhân Đăng nhập và tìm kiếm thông qua chức năng DICOM

Màn hình hiển thị Kích thước 21 inch Ma trận: 1536 x 2048 Độ sáng tối đa: 900 cd/m2 Trường nhìn 170°/170°

Khả năng kết nối

Tương thích DICOM 3.0 DICOM Lưu trữ (gửi/nhận) DICOM In DICOM Truy cứu

Tương thích với mạng của bệnh viện HIS/RIS

Ghi hình bằng chuẩn DICOM vào CD/DVD

Điện nguồn: 220V, 1 pha, 50Hz Hoặc 220V-380 V-3 pha; 50 Hz

14. Máy xét nghiệm miễn dịch tự động

Model: Cobas 8000 e602 Hãng sản xuất: Roche (Thụy Sĩ) Xuất xứ: Nhật Bản

I. Cấu hình kỹ thuật

Mô đun nạp mẫu bộ phận trung tâm: 01 mô đun

Mô đun xét nghiệm miễn dịch cobas e602: 01 mô đun

Bộ hóa chất cho lắp đặt và bàn giao chạy thử máy

ISE CLEANING SOL: 5 x100 ml: 01 bộ

PROCELL M 2*2 L ELEC: 2 x 2 L: 01 bộ

CLEAN-CELL M 2*2 L ELEC: 2 x 2 L: 01 bộ

PRECLEAN M: 5 x 600 ml: 01 bộ

PROBE WASH M ELECSYS: 12 x70 ml: 01 bộ

ASSAY TIP/CUP E170: 48 x 2 x 84 tips/cups and 8 waste liners: 01 bộ

TSH RP ELECSYS KIT: 200 tests: 01 bộ

ELEC TSH CALSET: 4 x 1 ml: 01 bộ

PRECICTRL UNIVERSAL ELEC: 4 x 3 ml: 01 bộ

Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

II. Các tính năng và thông số kỹ thuật chính

Bộ phận kiểm tra

Giao diện với người sử dụng dựa trên hệ điều hành Windows 7

Màn hình cảm ứng 17'' TFT hoặc sử dụng chuột

Trạm nối kết dữ liệu

Cho phép truy cập và chẩn đoán từ xa về dịch vụ hệ thống

Cho phép cập nhật thông tin liên quan tới xét nghiệm

Bộ phận trung tâm

Có thể dùng cho tổ hợp tới 4 mô đun kết nối

Cho phép nạp 300 mẫu thử với giá 5 vị trí thông qua khay hoặc cổng STAT

Cho phép xuất mẫu 300 mẫu thử với giá 5 vị trí thông qua khay hoặc cổng STAT

Giúp nạp mẫu và lấy mẫu liên tục với công suất mẫu tối đa 1000 mẫu (200 giá) một giờ

Cổng STAT chuyên dụng với bộ phận đệm mẫu hỗ trợ chạy lại

Mô đun miễn dịch

Mô đun cobas e602: Xét nghiệm miễn dịch theo nguyên lý điện hóa phát quang ECL

Công suất mẫu lên đến 170 test/giờ

25 xét nghiệm có thể thực hiện cùng 1 lúc

Phát hiện cục máu đông, mực chất lỏng và bột khí

Hệ thống phân tích dạng mô đun, có thể dễ dàng nâng cấp thêm mô đun tại chỗ

Cấu hình hệ thống

Bộ phận điều khiển: Máy tính, màn hình, bàn phím, máy in trên một giá đứng được thiết kế phù hợp với tính chất công việc

Bộ phận trung tâm: Đầu vào/đầu ra mẫu, chu chuyển mẫu với phần mềm quản lý chu trình thông minh

Các kiểu mô đun: Mô đun miễn dịch

Số lượng cách kết hợp mô đun: Trong khoảng 1 đến 4 mô đun

Công suất mẫu thử

Lên tới 200 giá/giờ

Hoặc: 1000 mẫu thử/giờ

Công suất xét nghiệm: Công suất 170-680 tests/giờ đối với mô đun miễn dịch

Thời gian phản ứng: Xét nghiệm miễn dịch: 9, 18 và 27 phút – ngắn nhất 9 phút, 86% xét nghiệm miễn dịch 18 phút

Số lượng kênh (vị trí thuốc thử): 25 kênh (vị trí thuốc thử, tự động phân bố)

Các thông số có thể lập trình: 100 xét nghiệm không đồng nhất với mô đun

Danh mục xét nghiệm: Trên 100 xét nghiệm miễn dịch. Nhiều xét nghiệm đặc biệt như: Anti - TSH receptor, CA 72 - 4, Cyfra 21 - 1, S100, NT - ProBNP, Troponin T hs, PlGF, SFlt-1, PCT, IL6,….

Loại mẫu thử: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu,

Đầu vào/Đầu ra mẫu thử: Công suất nạp/lấy mẫu: 300 mẫu/60 giá trên 2 khay

Bộ phận trung tâm

Giá: 5 giá vị trí/giá RD tiêu chuẩn

Loại giá: Thông thường, cấp cứu (STAT), kiểm tra QC (chứng), chuẩn định, chạy lại (rerun), bảo dưỡng (wash)

Khay: Khay có 15 giá/75 mẫu, khay tiêu chuẩn Roche

Cổng cấp cứu: Mẫu cấp cứu được xử lý ưu tiên

Loại cốc đựng mẫu

Các loại ống chính: 5 đến 10 ml, 16 x 100, 16 x 75, 13 x 100, 13 x 75 mm

Cốc đựng mẫu: 2.5 ml

Cốc trên ống: Cốc trên đỉnh ống 16 x 75 /100 mm

Thể tích mẫu: 8 - 40 µl đối với mô đun miễn dịch e602 (Sample pipetting volume)

Phát hiện mẫu có cục đông: Sẵn có

Thể tích mẫu tối thiểu

Ống chính: 500 µl

Cốc đựng mẫu: 100 µl

Vi cốc: 50 µl

Loại mã vạch mẫu

Code 128

Codabar (NW 7)

Interleaved 2 of 5

Code 39

Bộ phận kiểm tra

Máy tính: Hệ điều hành Windows

Màn hình màu cảm ứng 17'' TFT

Máy in laser

Giá đứng cho máy tính: Tùy chọn, thiết kế phù hợp với công việc

Trạm kết nối dữ liệu

Giao diện hệ thống

Giao diện số RS 232, hai chiều

Giao diện kết nối với trạm dữ liệu để thực hiện chức năng dịch vụ từ xa và tự động tải dữ liệu về

Cở sở dữ liệu mẫu: 12.000 mẫu thông thường/mẫu cấp cứu

Mô đun miễn dịch: nguyên lý Điện hóa phát quang ECL

Đầu vào chuẩn định/kiểm tra chất lượng: Đặt trên các giá định riêng thông qua bộ đệm đầu vào và cổng cấp cứu

Phương pháp chuẩn định

Chuẩn định khi khởi động, chuẩn định lại khi cài đặt

Chuẩn 2 điểm, 4 điểm, 5 điểm được hỗ trợ

Phương pháp kiểm tra chất lượng

Cho các mô đun: QC thời gian thực, QC riêng rẽ (từng module), QC tích luỹ (Quản lý QC của mọi thiết bị chỉ trên một màn hình giúp tích hợp linh hoạt các yêu cầu trong nước về tiêu chuẩn và luật QC (biểu đồ, đồ thị Levey Jennings, các luật Westgard…)

Có tới 100 loại chất kiểm tra chất lượng có thể lập trình

QC không cần sự can thiệp của người vận hành (định giờ)

Chức năng chạy lại/phản xạ

Chạy lại tự động hoặc chạy lại bằng tay

Hệ thống hỗ trợ tự động phản xạ, yêu cầu phản xạ được cung cấp bởi bộ phận quản lý dự liệu. (LIS)

Yêu cầu về nước/nước thải

Nước: Không nhiễm khuẩn, nguồn nước cấp đã khử ion, độ trở kháng < 1,0 µS/cm (Cung cấp hệ thống lọc nước RO đi kèm)

Tiêu thụ nước: Trong điều kiện thông thường, trung bình khoảng 30 lít/giờ

Áp lực nước: 0,5 - 3,4 kg/cm3, (50-340 Kpa)

Chất thải sinh học: Thùng chứa riêng đằng sau máy

Chất thải đậm đặc: Cổng thải trung tâm, đường kính: > = 50 mm

Kích thước

Bộ phận trung tâm

Chiều rộng: 102 cm

Chiều sâu: 95 cm

Chiều cao: 93 cm

Mô đun xét nghiệm miễn dịch

Chiều rộng: 150 cm

Chiều sâu: 106 cm

Chiều cao: 114 cm

Trọng lượng

Mô đun xét nghiệm miễn dịch: 590 kg

Bộ phận trung tâm: 200 kg

15. Máy sấy tiêu bản

Model: Slimline Hotplate Hãng sản xuất: Thermo Scientific - Nhà máy Nickel Electro (Anh) Xuất xứ: Anh

I. Cấu hình kỹ thuật

Máy chính: 01 cái

Dây điện nguồn: 01 cái

Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt: 01 bộ

II. Các tính năng và thông số kỹ thuật chính

Sử dụng: Dùng để sấy lam, tạo sự thuận lợi cho mẫu mô gắn kết với lam kính

Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 450 x 190 x 90 mm, giúp tiết kiệm không gian phòng làm việc

Khu vực làm việc: Phía trên phủ sơn màu đen để tối ưu sự tương phản giúp quan sát mẫu mô dễ dàng

Hệ thống gia nhiệt: Hệ thống gia nhiệt nhanh, với chức năng kiểm soát nhiệt độ và bộ nhớ lưu lại được nhiệt độ mong muốn khi khởi động lại.

Thanh đỡ lam kính: Các thanh đỡ lam kính có thể điều chỉnh ở các vị trí khác nhau, phù hợp với kích cỡ lam kính

Màn hình hiển thị: Màn hình hiển thị LED để kiểm soát nhiệt độ

Nhiệt độ điều chỉnh được: từ nhiệt độ môi trường đến 95oC (±1oC tại nhiệt độ 20oC)

Công suất gia nhiệt: 400 W

Khả năng chứa lam kính mỗi lần sấy: 28 lam ( 2 hàng, mỗi hàng 14 lam kính)

16. Máy cắt lát vi thể

Model: HM325 Hãng sản xuất: Thermo Scientific (Anh) Xuất xứ: Trung Quốc

I. Cấu hình kỹ thuật

Máy chính: 01 chiếc

Giá mang dao dùng cho dao sử dụng một lần: 01 cái

Ngàm kẹp mẫu cassette: 01 cái

Khay đựng sáp thừa: 01 cái

Dao cắt loại dùng 1 lần: 01 hộp (50 lưỡi dao)

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh + Hướng dẫn sử dụng nhanh bằng tiếng việt: 01 bộ

II. Các tính năng và thông số kỹ thuật chính

Hệ thống nạp mẫu: Hệ thống nạp mẫu bằng cơ khí chính xác, di chuyển mẫu bằng các vòng bi chéo thẳng hàng, có vỏ máy che kín hoàn toàn

Tay quay: Tay quay hoạt động nhẹ nhàng, có thể khóa tại mọi vị trí

Ngàm kẹp mẫu: Có thể gắn nhiều loại ngàm kẹp khác nhau như ngàm kẹp mẫu block, cassette hay các mẫu mềm hoặc mẫu chữ V

Giá mang dao: Có giá mang dao cho loại dao sử dụng 1 lần

Thao tác thay thế ngàm kẹp và mẫu vật: Có thể thay thế ngàm kẹp và mẫu vật dễ dàng, chỉ cần dùng 1 tay

Hiển thị độ dày lát cắt: Có cửa sổ hiển thị độ dày lát cắt, điều chỉnh dễ dàng từ hai phía bằng 2 nút vặn ở phía trên hai bên thân máy

Bộ phận bảo vệ lưỡi dao: Có bộ phận bảo vệ thanh chuyển động lưỡi dao để tạo sự an toàn cho người sử dụng

Độ dày của lát cắt: Độ dày của lát cắt có thể điều chỉnh trong khoảng từ 0.5 - 60m

Bước chỉnh độ dày của lát cắt: Từ 0,5 - 2,0m, mỗi bước chỉnh 0,5m - Từ 2,0 - 10,0m, mỗi bước chỉnh 1,0m - Từ 10,0 - 20,0m, mỗi bước chỉnh 2,0m - Từ 20,0 - 60,0m, mỗi bước chỉnh 5,0m

Kích thước mẫu 55 x 50mm

Khoảng lùi mẫu 60m, có thể tắt

Khoảng tiến dao theo chiều ngang 28 mm

Khoảng tiến dao theo chiều dọc 64 mm

Cắt gọt (Cắt tỉa) mẫu: Có 2 mức cắt gọt mẫu (cắt tỉa): 10m và 30m

Xoay mẫu: Xoay mẫu theo trục X-Y một góc ≥ 8 độ, theo trục Z góc 360 độ

Di chuyển mẫu cắt: Đưa mẫu tới bằng tay quay qua trục quay chỉnh thô đặt phía bên trái của máy

Tùy chỉnh góc nghiêng: Có các nút vi chỉnh góc nghiêng và có vị trí Zero, chỉnh bằng 1 tay

Khay đựng sáp thừa lớn: Khay đựng sáp thừa lớn, bao phủ toàn bộ khu vực làm việc

17. Tủ lạnh âm sâu

Model/Part Number: FDE30086LV Hãng sản xuất: Thermo Scientific (Anh) Xuất xứ: Mỹ

I. Cấu hình kỹ thuật

Tủ chính: 01 cái

Bộ phụ kiện chuẩn đi kèm bao gồm:

+ Ngăn chứa mẫu bên trong tủ: 01 Bộ

+ Cửa nhỏ bên trong tủ: 01 Bộ

+ Dây điện nguồn: 01 Cái

Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng anh + Hướng dẫn sử dụng nhanh bằng tiếng việt: 01 bộ

II. Các tính năng và thông số kỹ thuật chính

Tủ loại đứng, dung tích 422 lít

Dải nhiệt độ làm việc của tủ: Dải nhiệt độ làm việc của tủ: Khoảng từ -500C đến - 860C (tại nhiệt độ môi trường từ 18-320C) hoặc rộng hơn

Phục hồi nhiệt độ khi mở cửa: 14 phút

Hệ thống điều khiển: Tủ được điều khiển và hiển thị nhiệt độ bên trong tủ bằng màn hình cảm ứng điện dung HIC

Hỗ trợ khi có sự cố: Hiển thị mã lỗi trên màn hình khi tủ có sự cố, giúp chẩn đoán và khắc phục tình trạng lỗi nhanh chóng

Cấu tạo: Bên trong và bên ngoài tủ được làm bằng thép phủ sơn

Cửa tủ: Tủ cấu tạo gồm 2 lớp cửa: 1 lớp cửa chính phía ngoài và bên trong bao gồm 4 cửa nhỏ giúp ngăn ngừa mất nhiệt khi cửa chính mở

Lớp cách nhiệt tủ: Tấm cách nhiệt chân không với bọt Polyurethane mật độ cao

Bộ lọc khí: Có bộ lọc khí để ngăn bụi bẩn đi vào bộ ngưng tụ

Khả năng nâng cấp: Có thể nâng cấp thêm hệ thống dự phòng nhiệt độ sử dụng CO2 hoặc Nito lỏng (LN2) để bảo vệ mẫu khi mất nguồn điện

Số lượng và công suất máy nén: Máy nén: 02 máy, mỗi máy 559W

18. Tủ trữ máu

Model: TSX2304BV Hãng sản xuất: Thermo Scientific (Anh) Xuất xứ: Mỹ

I. Cấu hình kỹ thuật

Tủ chính: 01 chiếc

Khay chứa mẫu bên trong: 01 bộ

Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng anh + Hướng dẫn sử dụng nhanh bằng tiếng việt: 01 bộ

II. Các tính năng và thông số kỹ thuật chính

Thiết kế: Tủ lưu trữ máu hiệu năng cao được thiết kế theo tiêu chuẩn cho lưu trữ máu toàn phần và các thành phần máu.

Nhiệt độ làm việc: Khoảng thiệt độ: trong khoảng 3oC đến 7oC, nhiệt độ cài đặt chuẩn tại nhà máy: 4oC

Đối lưu không khí bên trong tủ: Quạt đối lưu không khí tạo sự đồng đều nhiệt độ và phục hồi nhiệt độ nhanh sau khi mở cửa

Chế độ rã đông: Rã đông không sinh nhiệt cho độ đồng đều nhiệt độ tối đa

Khay chứa mẫu: Các khay chứa mẫu bằng thép không rỉ, có thể điều chỉnh được

Bộ ghi nhiệt độ: Tủ được tích hợp bộ ghi nhiệt độ (chart recorder)

Độ ồn: Hoạt động yên tĩnh, độ ồn ≤ 52 Dba

Tiêu chuẩn đáp ứng: Đáp ứng tiêu chuẩn phòng sạch loại A GMP/ ISO 6 (ISO EN 14644-1)

Khả năng di chuyển tủ: Có 4 bánh xe để di chuyển, 2 bánh phía trước có thể khóa

Đèn chiếu sang bên trong tủ: Có đèn LED chiếu sáng bên trong tủ

Khóa bảo vệ an toàn: Khóa an toàn cài đặt với công tắc on/off, khóa bảo vệ nhiệt độ cài đặt

Cửa tủ: Cửa tự đóng, tự giữ vị trí khi ở góc 90 độ

Dung tích tủ: Thể tích: 650 lít

Khả năng chứa túi máu: Số túi máu (450ml/túi): 385 túi

Số cửa: 1

Loại cửa: Cửa loại thủy tinh

Số khay để mẫu: 7, có thể điều chỉnh khoảng cách

Xả đông: Chức năng xả động tự động